
附件1：
采购需求书
	采购单位
	句容市农业技术推广中心

	采购预算
	66000元

	采购需求
	序号
	名称
	参照品牌、型号、配置及服务要求
	数量
	备注

	
	1
	大米外观品质检测仪
	1.用于粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米的品质分析。

2.采用光学分辨率4800×9600的双光源扫描仪，透扫幅面30cm×20cm，最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm，一次扫描大米重量可达30克；

3.检测指标要求：检测稻谷的垩白数据，包括整米数、平均垩白大小、垩白米粒数、垩白度、垩白粒率和透明度等级等指标；可检测黄米粒的数据，包括黄米粒总数和黄米粒率等；检测稻谷的粒型，包括米粒的总数、长度、宽度、长宽比、整米数、大碎米数、小碎米数、异常米、整精米率、黄米率和碎米率等指标；

4.要求符合国标检测标准：与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB/T1354大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、NYT83-2017米质测定方法等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比；

5.硬件配置：采用扫描仪扫描大米图像,自动一次性测量分析30g以上大米样品；需配备铺米器，可在扫描时更均匀的进行米粒的铺洒，以便得出更准确的分析结果；
6.图像识别：通过计算机视觉技术,采用灰度变换,自动阈值分割,区域标记等方法，对粳米、籼米、黄粒米等各种米粒进行米质、粒型等数据分析；

7.需具备自动分割粘连米粒功能，如未能自动分割，也可采用手动分割功能；一键分析：一键计算，30秒内快速得出米质、粒型数据、垩白数据和异常米的数据分析结果；能对图片进行批量分析。可能对图片进行批量分析。
8.可对图片分析的参数颜色进行勾选设置，可用不同颜色方框显示出碎米、整米、米粒编号和异常米，一目了然的看到每个米粒具有的不同粒型，便于检测中的直观显示与区分；
9.需具备垩白调整功能：如果自动垩白计算得到的结果不理想，可通过手动调整实现对米粒的阈值修改，使垩白结果更准确；
10.分析数据图表清晰展示：各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图；

11.需具备米粒转换功能：“整米”和“碎米”用不同颜色边框划分，点击“转换”，然后点击对应样品颗粒，可对样品做“整米”和“碎米”的转换，也可对“黄米”和“正常米”进行转换（功能条款需提供功能操作界面截图并加盖制造商公章）；

12.具备图片名称修改功能，可在分析界面进行图片名称修改，无需保存至电脑后再进行修改；
13.图像检索：具有放大、缩小功能，可放大查看标记结果和被测样品细节；图片二值化：调整图片灰度对比，更好分割大米和背景，使分析结果更准确；

14.需可实现数据同步：电脑网络链接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台查看、分析、管理数据。

15.要求具备手动修正功能：可根据分析结果选择分割、整米碎米转换、合并、删除、过滤背景等修正项进行修正，垩白数据可根据实际米质进行阈值调节，分析结果更准确；
16.精细调节：可对单独一粒米进行精细阈值调节，以便得到100%精确的数据（功能条款需提供功能操作界面截图并加盖制造商公章）；
17.软件具有图像自动校正与标定功能，无需进行手动换算进行标定；
18.分析垩白时，可去除杂质、胚芽、背沟影响，分析的垩白数据更精准；
19.适应功能：可自动将图片调整至与窗口同等大小，方便查看；
20.数据保存和追加保存：可对各分析图像、分布图、结果数据进行保存，可导出excel表，并可对excel数据进行追加保存。

21.数据打印：要求标配热敏打印机，可以打印大米检测的数据

22.软件加密：采用动态二维码＋加密狗加密，登记具体使用单位的信息，防止加密狗丢失；

23.技术指标要求：单次检测样品量：1～1200粒，推荐样品量约12g，可累加，最多连续检测9次；长宽度测量误差：≤±0.05mm；整精米率误差：≤±1.0%；垩白度：≤±1.0%；
24.配置要求：装有大米外观品质检测仪软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘、加密狗、彩色扫描仪、铺米器、热敏打印机、一拖四USB接口通讯传输线。
25.硬件参数：CPU主频≥4.8GHz,内存16G、硬盘512G SSD，显示屏非触摸，不低于14英寸。
	1
	1号产品总价不高于38000元，2号产品总价不高于28000元。

	采购需求
	2
	称重型自动数粒仪
	用于玉米、小麦、水稻、油菜、芝麻、高粱、蔬菜类、花卉类等种子及各类型种子的数粒计数和千粒重、百粒重测定。
一、功能要求：
1.不小于7寸的彩色触摸屏，智能化动感画面，机械按键少，除暂停/继续功能外，其它功能都是通过触摸屏进行调控。
2.显示屏窗口需可直观实时信息展示：品种名称、设定粒数值、当前数粒数、计数模式、灵敏度、数粒时间、日期、北京时间、种子重量、千粒重、仪器工作状态等数字和图形信息。（功能操作界面需提供截图并加盖制造商公章）
3.预值数粒、计数自停：预值设置数值，当数粒达到所设粒数时，数粒仪自动停止数粒。
4.关联程序设置：关联程序设置：品种类型和灵敏度、速度、减速粒数相关联，方便进行参数设置。
5.内嵌少于6类种子类型，用户可根据种子类型大小，调节相应的灵敏度、速度和减速粒数。
6.具备灵敏度调节功能：：实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精准。
7.速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可随时无级调速。
8.模式切换功能：具有速度优先和精度优先可选功能。速度优先（数粒速度更快）和精度优先（数粒数量更精准）两种模式可进行自由切换，满足客户不同需求。
9.保护设置功能：产品可进行保护设置，自动检测无种子5min后，振动盘将保护性停止工作。
10.内置减速程序：在接近设定种子数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲，影响精度。
11.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音，增强用户的体验感和使用感。
12.数据存储：主机可存储不小于10万条数据，并可导出至U盘中。
13.数据管理和查询：用户所测数据可进行自动记录和保存（品种名称、测量粒数、测试时间等），方便对数据进行管理；可实时查询历史数据，输入开始和起止时间可进行数据搜索、查
14.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音。
15.数据导出：支持U盘对数据进行Excel导出，并可上传至仪器云平台。可通过USB口在线进行内部程序升级。
16.内置种子称重和折算千粒重功能：当前种子数粒完成后，会自动称取种子重量并折算千粒重
17.去皮功能：称重时去除称量种子的盛放物（接料杯）的重量，以准确称出种子的实际重量。
18.称重校准功能：称重模块在长时间未使用或首次使用前可进行校准，消除误差，提高测量精度。
19.配套APP，可图像识别，软件自动计算种子数量，输出种子数量及百粒重结果。（需提供功能操作界面截图并加盖制造商公章）
二、技术指标要求：
1.颗粒适用范围长度：1-23mm
2.计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度）
3.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）
4.震动噪音：≤80dB
5.计数容量：1～99999粒
6.称重范围：1～1000g
7.称重精度：±0.2g
8.连续工作时间：≥8小时
	1
	1号产品总价不高于38000元，2号产品总价不高于28000元。

	完工期 （供货期）
	合同签订后7日内。

	付款方式
	货物安装验收合格后付款

	报 价
要 求
	1）以上物资设备必须整体报价；
2）供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用；

	验收要求
	必须送达采购单位指定地点（本市），现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人根据《句容市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收回执。 

	说明
	投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
1.竞价供应商应按采购需求书中“参照品牌、型号、配置及服务要求”的内容，按照要求在“分项报价一览表”中逐条详细阐述，如填写不完整或不符合采购需求的，将被视为无效报价；
2.竞价供应商的商务部分和技术部分不响应采购要求的或出现负偏离的；
3.供应商竞价总价超过采购预算总价的；
4.供应商报价时未按要求加盖电子签章的；
5.供应商报价时未按采购需求书中要求上传相关原件扫描件或预成交后在获取成交通知书时没有提供相关原件的。



